## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL DE DEBRIDACION Y LIMPIEZA QUIRURGICA
CODIGO DEL BIEN |  | I-008
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO SEGÚN NORMA DIN 50049, SE ACEPTARÁN ALTERNATIVAS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS NORMAS AISI Y ASTM– RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
| A03 | TODAS LAS MEDIDAS SOLICITADAS SON APROXIMADAS DENTRO DEL RANGO DE TOLERANCIA DEL +/- 10%
| A04 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO EN SU SUPERFICIE: EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O LASER CON LAS SIGLAS DE LA ENTIDAD. EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN.
| A05 | SISTEMA DE TRAZABILIDAD DATA MATRIX GRABADO EN EL INSTRUMENTAL, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
B. COMPONENTES | B01 | UNA (01) CANULA DE ASPIRACION YANKAUER CON OLIVA 28CM
| B02 | UN (01) MANGO DE BISTURI No 3
| B03 | UN (01) MANGO DE BISTURI No 4
| B04 | SEIS (06) PINZAS BACKHAUS DE 12.5CM
| B05 | DOS (02) PINZAS DE DISECCION ADSON CON DIENTE DE 12 CM
| B06 | DOS (02) PINZAS DE DISECCION ADSON SIN DIENTE DE 12 CM
| B07 | DOS (02) PINZAS FOERSTER BALLENGER CURVA DE 20 CM
| B08 | DIEZ (10) PINZAS HALSTED MOSQUITO CURVA DE 12.5CM
| B09 | DIEZ (10) PINZAS KELLY CURVA DE 14 CM
| B10 | DOS (02) PINZAS ROCHESTER PEAN RECTA DE 16 CM
| B11 | UNA (01) PORTA AGUJA DE MAYO HEGAR DE 15 CM
| B12 | UNA (01) PORTA AGUJA DE MAYO HEGAR DE 20 CM
| B13 | UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE GRANDE
| B14 | UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE MEDIANO
| B15 | UNA (01) TIJERA MAYO CURVA DE 15 CM
| B16 | UNA (01) TIJERA MAYO RECTA DE 15 CM
| B17 | UNA (01) TIJERA METZENBAUM FINO CURVA DE 18 CM
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.