## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS
CODIGO DEL BIEN |  | I-009
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO DEL MATERIAL – RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
| A03 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO EN SU SUPERFICIE: EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O LASER CON LAS SIGLAS DE LA ENTIDAD. EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
| A04 | SISTEMA DE TRAZABILIDAD DATA MATRIX GRABADO EN EL INSTRUMENTAL, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN.
B. COMPONENTES | B01 | UN (01) MANGO DE BISTURÍ Nº 03 12,5CM.
| B02 | DOS (02) MANGOS DE BISTURÍ Nº 04 13,5CM.
| B03 | DOS (02) PINZAS ALLIS 4X5 DIENTE 6” (15 CMS)
| B04 | CUATRO (04) PINZAS BACKHAUS DE 5 ¼” (13 CMS)
| B05 | UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES DE 6” (14.5 CMS)
| B06 | UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES DE 6” (14.5 CMS)
| B07 | DOS (02) PINZAS HALSTEAD MOSQUITO CURVA DE 12,5CM.
| B08 | DOS (02) PINZAS HALSTEAD MOSQUITO RECTA DE 12,5CM.
| B09 | SEIS (06) PINZAS HEMOSTÁTICA KELLY CURVA DE 5” (14 CMS)
| B10 | CUATRO (04) PINZAS HEMOSTÁTICA KELLY RECTA DE 5” (14 CMS)
| B11 | DOS (02) PINZAS HEMOSTÁTICA ROCHESTER PEAN RECTA DE 6” (16 CMS)
| B12 | DOS (02) PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 6 3/4” (16 CMS)
| B13 | DOS (02) SEPARADOR FARABEUF JUEGO DE 02 PIEZAS DE 6” (15 CMS)
| B14 | UMA (01) SONDA ACANALADA NELATOM DE 5 ½ (16 CMS)
| B15 | UNA (01) TIJERA MAYO CURVA PUNTA ROMA DE 6 ¾” (17 CMS)
| B16 | UNA (01) TIJERA MAYO CURVA RECTA AGUDA DE 6 ¾” (17 CMS)
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.