## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO
CODIGO DEL BIEN |  | I-012
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO DEL MATERIAL – RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
| A03 | DEBE PERMITIR UNA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE Y/O A GAS.
| A05 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO EN SU SUPERFICIE: EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O LASER CON LAS SIGLAS DE LA ENTIDAD. EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
| A06 | UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE Y ASA CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL.
| A07 | UNO (1) BLEFAROSTATO BARRAQUER ADULTO
| A08 | UNO (1) BLEFAROSTATO BARRAQUER PEDIATRICO
| A09 | UNO (1) SEPARADORES DESMARRES 12MM, 16CM
| A10 | UNO (1) DEPRESOR ESCLERAL CON PUNTAS DE SHOCKET
| A11 | UNO (1) DILATADOR LACRIMALES DOUBLE CASTROVIEJO 12 CM
| A12 | UNO (1) INSTRUMENTOS PARA CUERPOS EXTRAÑOS TIPO PUNT GOLF CLUB SPUD BORDES AFILADOS 12.5CM
| A13 | UNO (1) PINZA DE JOYERO RECTO PUNTA FINA 12CM
| A14 | UNO (1) PINZA DOUGLAS CILIA 9CM
| A15 | UNO (2) CANULA LACRIMAL
| A16 | DOS (2) BANDEJA DE ESTERILIZACION CON BASE DE SILICONA Y TAPA
B. COMPONENTES | B01 | UNA (01) PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO NASO - OTICA DE 10 A 15 CM
| B02 | UNA (01) PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO OROFARINGEO DE 16 A 20 CM
| B03 | UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN SIN UÑAS
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.