## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET DE TOMAS DE MUESTRAS DE GINECO OBSTETRICAS
CODIGO DEL BIEN |  | I-015
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ISO 5832/1, ASTM F 138, ASTM F 139, ISO 7153, ASTM F 899, CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Y ANEXOS
| A02 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO CON EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O SIMILAR CON LAS SIGLAS DE LA ENTIDAD. EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS.
| A03 | DEBE PERMITIR UNA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE Y/O A GAS.
B. COMPONENTES | B01 | (05) ESPECULO VAGINAL DE PEDERSEN MEDIANO (M)
| B02 | (01) ESPECULO VAGINAL INFANTIL PEQUEÑO (S)
| B03 | (01) ESPECULO VAGINAL INFANTIL GRANDE (L)
| B04 | (01)ESPÉCULO GRAVES VAGINAL MEDIANO (M)
| B05 | (01) CAJA DE ACERO INOXIDABLE 100 cc
| B06 | (01) PINZA DE BOZEMAN CURVA 23 cm (9”)
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.