## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESAREA
CODIGO DEL BIEN |  | I-019
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO DEL MATERIAL – RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
| A03 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO EN SU SUPERFICIE: EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASI MISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O LASER CON LAS SIGLAS DE LA ENTIDAD. EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN.
B. COMPONENTES | B01 | UNA (01) CANULA DE ASPIRACION YANKAUER 27 – 29 cm (10 ¾ - 11 ½”) DE LARGO
| B02 | UNA (01) COPA GRADUADA DE ACERO INOXIDABLE 100 cc
| B03 | UN (01) MANGO DE BISTURI Nº 4 CORTO
| B04 | UN (01) MANGO DE BISTURI Nº 3
| B05 | (08) PINZAS ALLIS 15 cm (6”)
| B06 | (08) PINZAS BACKHAUS 13 cm (5”)
| B07 | CUATRO (04) PINZAS CRILE CURVA 15 cm (6”)
| B08 | DOS (02) PINZAS DE DISECCION CON DIENTE 11.5 cm (4 ½”)
| B09 | DOS (02) PINZAS DE DISECCION RUSSIAN 23 cm (9”)
| B10 | DOS (02) PINZAS DE DISECCION SIN DIENTE 15 cm (6“)
| B11 | CUATRO (04) PINZAS FOERSTER RECTA 24 cm (9 ½”)
| B12 | DOS (02) PINZAS FOERSTER CURVA 24 cm
| B13 | SEIS (06) PINZAS KELLY CURVA 14 cm (5 ½”)
| B14 | CUATRO (04) PINZAS ROCHESTER – PEAN CURVA 15 cm (6”)
| B15 | UN (01) PORTA AGUJA DE MAYO – HEGAR CON INSERCION DE CARBURO DE TUNGSTENO 16 cm(6 ¼”)
| B16 | UN (01) PORTA AGUJA DE MAYO – HEGAR CON INSERCION DE CARBURO DE TUNGSTENO 20 cm(8 ¼”)
| B17 | 01) SEPARADOR FARABEUF ADULTO (JUEGO X 2)
| B18 | UNA (01) TIJERA DE MAYO CURVA 15 cm -15.5 cm (6”)
| B19 | UNA (01) TIJERA DE MAYO RECTA 15 cm - 15.5 cm (6”)
| B20 | UNA (01) TIJERA DE METZENBAUM CURVA 15 cm (6“)
| B21 | UNA (01) TIJERA DE METZENBAUM CURVA 20 cm
| B22 | DOS (02) PINZAS ADSON CURVA 18.5 cm (7 ¼”), PUNTA GRUESA
| B23 | CUATRO (04) PINZAS HEANEY 21 cm (8 ½”), CON 2 DIENTES
| B24 | DOS (02) PINZAS HEISS SEMICURVA 23 cm (9”), PUNTA GRUESA
| B25 | DOS (02) PINZAS ROCHESTER – PEAN RECTA 15 cm (6”)
| B26 | UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 600 cc
| B27 | (1) SEPARADOR BALFOUR ( INCLUYE 2 VALVAS DE 10CM, 1 SEPARADOR SUPRAPÚBICO)
| B28 | (01) SEPARADOR DOYEN DE 85 MM ANCHO X 40 MM DE PROFUNDIDAD X 24 CM DE LARGO (JUEGO X 2)
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.