## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO
CODIGO DEL BIEN |  | I-020
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO DEL MATERIAL – RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
| A03 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO EN SU SUPERFICIE: EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O LASER CON LAS SIGLAS DE LA ENTIDAD. EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
| A04 | SISTEMA DE TRAZABILIDAD DATA MATRIX GRABADO EN EL INSTRUMENTAL, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
B. COMPONENTES | B01 | (01) HISTEROMETRO MALEABLE
| B02 | (01) PINZA BOZEMAN CURVA 26 CM
| B03 | (02) PINZA FOESTER CURVA 24 cm
| B04 | (01) PINZA FOERSTER RECTA 24 cm (9 ½”)
| B05 | (01) PINZA TIRABALA SCHROEDER 23 cm (9”)
| B06 | (01) SET DE DILATADORES DE HEGAR: COMPRENDE 8 DILATADORES DE DOBLE FIN ¾ - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12 - 13/14 - 15/16 - 17/18
| B07 | (01) CURETA UTERINA DE SIMS Nº 2, ROMA
| B08 | (01) CURETA UTERINA DE SIMS Nº 4, ROMA
| B09 | (01) CURETA UTERINA DE SIMS Nº 6, ROMA
| B10 | (01) CURETA UTERINA DE SIMS Nº 2, CORTANTE
| B11 | (01) CURETA UTERINA DE SIMS Nº 4, CORTANTE
| B12 | (01) CURETA UTERINA DE SIMS Nº 6, CORTANTE
| B13 | (01) CURETA UTERINA NOVACK 24.5CM
| B14 | (01) ESPECULO PEDERSON 100 x 22 mm
| B15 | (01) ESPECULO PEDERSON 76 x 13 mm
| B16 | (01) ESPECILO PEDERSON 120 x 25 mm
| B17 | (01) ESPECILO VAGINAL CON PESA MEDIANO
| B18 | (01) SEPARADOR VAGINAL DOYEN CHICO
| B19 | (01) SEPARADOR VAGINAL DOYEN MEDIANO
| B20 | (01) SEPARADOR VAGINAL DOYEN GRANDE
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.