## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL PARA AMIGDALECTOMIA ADULTO
CODIGO DEL BIEN |  | I-031
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL. FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO SEGUN NORMA ISO 7153 O SIMILAR.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRA UN ACABADO SATINADO O MATE
| A03 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO CON EL CODIGO DEL PRODUCTO. NÚMERO DE LOTE. Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO. DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O SIMILAR CON LA DENOMINACION * H.L.*. EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITALAS MICROFISURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO
B. COMPONENTES | B01 | 01 PINZA TYDING AGARRA AMIGDALAS DE 21 CM
| B02 | 02 PINZAS DE CAMPO TIPO BACHAUS DE 9CM
| B03 | 02 PINZAS RECHESTER PEAN CURVA
| B04 | 02 PINZAS SCHNIDT DE 19 CM
| B05 | 02 PINZAS ALLYS DE 19CM
| B06 | 01 PINZAS KOCHER CURVA DE 19CM
| B07 | 01 PINZAS MUSSEAUX DE 24CM
| B08 | 01 PINZA KELLY CURVA DE 18.5 CM
| B09 | 01 PINZA ALLYS OSHNER DE 20.5CM
| B10 | 03 PINZAS FACIT CURVA DE 17.SCM
| B11 | 01 PINZA DE DISECCION SU DE 201
| B12 | 01 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 20 CM
| B13 | 01 BRUENING CIERRA NUDOS PARA AMIGOALAS
| B14 | 01 MANGO DE BISTURI N* 7
| B15 | 01 MANGO DE BISTURI N* 3
| B16 | 01 AMIGDALOTOMO N' 27
| B17 | 01 TIJERA DE METZEMBAUN CURVA DE 18CM
| B18 | 01 TUERA DE MAYO CURVA DE 17 CM
| B19 | 01 CANULA DE YANKAUER DE 27 CM
| B20 | 01 CURETA DE BECKMANN PARA ADENOIDES N" 3. DE 22 CM
| B21 | 01 DISECTOR Y SEPARADOR DE PILARES DE HURD DE 22.5 CM
| B22 | 02 BAJALENGUAS PEQUEÑO Y MEDIANO
| B23 | 02 ABREBOCAS PEQUEÑO Y MEDIANO
| B24 | 03 AGUJAS PARA AMIGDALAS
| B25 | 01 SEPARADOR AUTOESTATICO
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.