## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSINTESIS DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS
CODIGO DEL BIEN |  | I-033
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | FABRICADAS ENACERO INOXIDABLE QUIRURGICO. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS CE 2007/47/EC. DIRECTIVA 93/4Z/EEC. ISO 9001:2008. ISO 13485 CERTIFICADO DE MANUFACTURA Y ANEXOS DE AQUELLOS FABRICACION EN ACERO INOXIDABLE.
| A02 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO CON EL CODIGO DEL PRODUCTO. NUMERO DE LOTE. Y EL LOGOTIPO DELA MARCA DEL FABRICANTE, ASIMISMO. DEBERA GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS
| A03 | DEBE PERMITIR UNA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE Y/O A GAS.
| A04 | MEDIDAS APROXIMADA CON TOLERANCIA DE +/- 10% (SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL SET INSTRUMENTAL)
B. COMPONENTES | B01 | (01) AVELLANADOR. PEQUEÑO, ANCLAJE RAPIDO
| B02 | (02) BROCA PARA ANCLAJE RAPIDO. 3.5MM DE DIAMETRO
| B03 | (02) BROCA PARA ANCLAJE RAPIDO. 2.5MM DE DIAMETRO
| B04 | (01) CASQUILLOCENTRADOR. 3.5MM DE DIAMETRO
| B05 | (01) CASQUILLOCENTRADOR. 2.7MM DE DIAMETRO
| B06 | (01) DESTORNILLADOR HEXAGONAL. PEOUEÑO. 2.5MM DE DIAMETRO
| B07 | (01) DESTORNILLADOR HEXAGONAL. PEOUEÑO. PARA ANCLAJE RAPIDO. 2.5MM DE DIAMETRO
| B08 | (01) ERINA
| B09 | (02) GRIFAS PARA PLACAS PEOUEÑAS
| B10 | (01) GUIA DE BROCA NEUTRA PARA TORNILLOS DE CORTICAL. 3.5MM DE DIAMETRO
| B11 | (01) MACHO CORTICAL PARA ANCLAJE RAPIDO. PARA TORNILLO 3.5MM DE DIAMETRO
| B12 | (01) MACHO CORTICAL PARA ANCLAJE RAPIDO. PARA TORNILLO 1.25MM DIAMETRO
| B13 | (01) MACHO ESPONJOSA PARA ANCLAJE RAPIDO. PARA TORNILLO 1.75MM DIAMETRO
| B14 | (01) MACHO ESPONJOSA PARA ANCLAJE RAPIDO. PARA TORNILLO 4.0MM DIAMETRO
| B15 | (01) MANGO DE ANCLAJE RAPIDO
| B16 | (01) MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PARA TORNILLOS PEQUEÑOS
| B17 | (01) PERIOSTOTOMO DE CORTE RECTO. PEQUEÑO. 6MM DE ANCHO
| B18 | (01) PINZA AUTOCENTRANTE. PARA SUJETAR HUESOS
| B19 | (01) PINZA DE REDUCCION CON PUNTAS
| B20 | (01) PINZA DE REDUCCION PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
| B21 | (01) PINZA PARA SUJETAR PLACAS PEQUEÑAS
| B22 | (01) PINZA PORTA TORNILLOS
| B23 | (01) PLANTILLAS MALEABLES. PARA 5 AGUJEROS
| B24 | (01) PLANTILLAS MALEABLES. PARA 7 AGUJEROS
| B25 | (01) PRENSA DOBLA PLACAS PEQUEÑAS
| B26 | (01) PROTECTOR DE TEJIDO/GUIA DE BROCA 3.5MM/2.5MM
| B27 | (02) SEPARADOR HOHMANN PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS. EXTRALARGO
| B28 | (01) SEPARADOR HOHMANN PEQUEÑOS. 8MM DE ANCHO
| B29 | (01) SEPARADOR HOHMANN PEQUEÑO. 6MM DE ANCHO
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.