## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS SISTEMA AO PARA TORNILLO
CODIGO DEL BIEN |  | I-034
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | FABRICADAS ENACERO INOXIDABLE OU1RÚRGICO. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS CE 2007/47IEC. DIRECTIVA93/4Z/EEC. ISO 9001:2008. ISO 13485 CERTIFICADO DE MANUFACTURA Y ANEXOS DE AOUELLOS FABRICACION EN ACERO INOXIDABLE.
| A02 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO CON EL CODIGO DEL PRODUCTO. NUMERO DE LOTE Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO. DEBERA GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITALAS MICROFISURAS
| A03 | DEBE PERMITIR UNA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE Y.‘0 A GAS.
| A04 | MEDIDAS APROXIMADA CON TOLERANCIA DE +/- 10% (SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL SET INSTRUMENTAL!
B. COMPONENTES | B01 | (01) AVELLLANADOR 4.5MM
| B02 | (02) BROCA PARA ANCLAJE RAPIDO 4.5MM DE DIAMETRO X 145 MM DE LARGO
| B03 | (03) BROCA PARA ANCLAJE RAPIDO 3.2MM DE DIAMETRO X 145 MM DE LARGO
| B04 | (01) CASOU1LLO DENTADO RECTO PARA BROCA DE 4.5MM DE DIAMETRO
| B05 | (OI)CASOUILLO DENTADO RECTO PARA BROCA DE 3.2MM DE DIAMETRO
| B06 | (01) DESTORNILLADOR HEXAGONAL 4.5MM DE DIAMETRO
| B07 | (01) DESTORNILLADOR HEXAGONAL 3.5MM DE DIAMETRO
| B08 | (01) ERINA 15CM
| B09 | (01) GIRAMACHOS
| B10 | (01) GUIA DE BROCA NEUTRA Y ENCENTRICA 4.5MM DE DIAMETRO
| B11 | (01) GUIA DE BROCA NEUTRA PARA PLACAS DE MEDIO TUBO 3.2MM DE DIAMETRO
| B12 | (01) GUIA DE BROCA Y PROTECCION DE TEJIDOS 3.5MM DE DIAMETRO
| B13 | (01) GUIA DE BROCA Y PROTECCION DE TEJIDOS 4.5MM DE DIAMETRO
| B14 | (01) GUIA DE PERFORACION PARA TENSOR DE PLACAS
| B15 | (01) LLAVE CARDAN 11MM
| B16 | (01) LLAVE FUA HEXAGONAL 11 MM
| B17 | (01) MACHO DE CORTICAL PARA ANCLAJE RAPIDO 6.5MM DE DIAMETRO
| B18 | (02) MACHO DE CORTICAL PARA ANCLAJE RAPIDO 4.5MM DE DIAMETRO
| B19 | (01) MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PARA TORNILLOS GRANDES
| B20 | (03) PLANTILLAS MALEABLES PARA PLACAS CON 5.7 Y 9 AGUJEROS
| B21 | (01) TENSOR ARTICULADO PARA PLACAS 20MM
| B22 | (01) TENSOR PARA PLACAS 8MM
| B23 | (01) VISOR DE PERFORACION CON PUNTA
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.