## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET DE INSTRUMENTAL DE DATRIOCISTOCROSTOMIA
CODIGO DEL BIEN |  | I-39
A. CARACTERISTICAS GENERALES | A01 | FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ISO 5832/1, ASTM F 138, ASTM F 139, ISO 7153, ASTM F 899, CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Y ANEXOS.
| A02 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO CON EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O SIMILAR CON LA DENOMINACION "H.I.” EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS.
| A03 | DEBE PERMITIR UNA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE Y/O A GAS.
B. COMPONENTES | B01 | (01) CINCEL CURVO, 5MM APROX.
| B02 | (01) MARTILLO DE 250 GR.
| B03 | (02) PINZA JANSEN 20CM
| B04 | (01) PINZA PARA HUESO TIPO BEYER
| B05 | (01) CAJA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL, 37CM x 30CM x 4CM
| B06 | (01) MANGO BISTURI Nº 3, CORTO
| B07 | (03) PINZA BACKHAUS, 13CM (5”)
| B08 | (04) PINZA HALSTEAD CURVA 13CM (5”)
| B09 | (02) PINZA HALSTEAD RECTA 13CM (5”)
| B10 | (03) CANULA DE IRRIGACION LAGRIMAL
| B11 | (01) DILATADOR DE PUNTO LAGRIMAL, PUNTA FINA
| B12 | (01) DILATADOR DE PUNTO LAGRIMAL, PUNTA MEDIANA
| B13 | (02) ELEVADOR PERIOSTAL TIPO FREER, 4,5MM, CURVO
| B14 | (01) ESPECULO NASAL, PEDIATRICO
| B15 | (01) ESPECULO NASAL, ADULTO
| B16 | (01) INSTRUMENTO PARA CANALICULOS LAGRIMALES TIPO PIGTAIL, CON SONDAS EN LOS EXTREMOS, PEDIATRICOS: DERECHO – IZQUIERDO.
| B17 | 01) INSTRUMENTO PARA CANALICULOS LAGRIMALES TIPO PIGTAIL, CON SONDAS EN LOS EXTREMOS, ADULTO: DERECHO – IZQUIERDO.
| B18 | (02) PINZA ATANUDOS
| B19 | (02) PINZA CON DIENTE, DIENTE DE 0,2MM
| B20 | (02) PINZA PARA HUESO SACABOCADO TIPO CITELLI, PEQUEÑO
| B21 | (02) PINZA PARA HUESO SACABOCADO TIPO CITELLI, GRANDE
| B22 | (01) PORTA AGUJA DE CASTROVIEJO, CURVO, SIN SEGURO
| B23 | (02) RETRACTOR LAGRIMAL, STANDARD CON 4 DIENTES
| B24 | (02) SEPARADOR DESMARRES PARA PARPADO, MEDIANO
| B25 | (01) SONDAS LAGRIMALES MALEABLE, 00-0
| B26 | (01) SONDAS LAGRIMALES MALEABLE, 1-2
| B27 | (01) SONDAS LAGRIMALES MALEABLE, 3-4
| B28 | (01) SONDAS LAGRIMALES MALEABLE, 5-6
| B29 | (01) SONDAS LAGRIMALES MALEABLE, 000-000
CUBETA
| B30 | ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON CESTA EN LAMINA DE ACERO PERFORADA.