## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL DE VITRECTOMIA
CODIGO DEL BIEN |  | I-041
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO DEL MATERIAL – RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
| A03 | DEBE PERMITIR UNA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE Y/O A GAS.
| A04 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO EN SU SUPERFICIE: EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O LASER CON LA DENOMINACION " H.R.P.” EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
B. COMPONENTES | B01 | (01) LENTE DE TOLENT1NO. (PARA TRATAMIENTO DE LA PERIFERIE RETINAD 30’
| B02 | (01) LENTE DE TOLENT1NO. (PARA TRATAMIENTO DE LA PERIFERIE RETINAL) 20’
| B03 | (01) LENTE DE WALDORF. (PARA APLICACIÓN DE LASER PERIFERICO CON EL OJO LLENO DE GAS)
| B04 | (01) LENTE PANORAMICO O DE PEYMANN. 60 DIOPTRIAS
| B05 | (01) PELADOR DE MEMBRANAS. ROMO. CON MUESCA
| B06 | (01) PINZA COLIBRI. 0.12 MM DE UÑA
| B07 | (02) PINZA DE DIATERMIA COAXIAL
| B08 | (01) PINZA DE DISECCION PARA PELAMIENTO
| B09 | (01) PINZA INTRAOCULAR TUBULAR ASERRADA. 1.5MM DE ABERTURA X 146MM DE LARGO TOTAL. 20G
| B10 | (01) PINZA PARA CUERPOS EXTRAÑOS DE 3 DIENTES. 2MM LARGO * 0.1 MM DE ANGULO x 85MM LARGO TOTAL x 20G
| B11 | (01) PINZA PARA PELAMIENTO DE MEMBRANA EPIRRETINAL. PUNTA 40MM LARGO (1MM x 1.5MM DE LUZ) LARGO TOTAL 165MM x 20G
| B12 | (01) PINZA PARA PELAMIENTO DE MEMBRANAS. CURVO
| B13 | (02) PINZA PLANA TIPO BONACOLTO. STANDARD
| B14 | (02) PINZA PORTACLAVO ESCLERAL. STANDARD
| B15 | (01) PINZA RECTA CON UÑA 0.12 MM DEUÑA
| B16 | (02) PORTA AGUJA DE CASTROVIEJO. RECTO. CON SEGURO
| B17 | (01) RETRACTOR DE DESMARRES. HOJA SOLIDA. TAMAÑO 2
| B18 | (04) SERAFINES. 36 ó 37MM
| B19 | (01) SET DE LENTES PARA VITRECTOMIA DE LANDERS. COMPUESTO DE 7 PIEZAS. 1 ANILLO Y 6 LENTES.
| B20 | (01 »TIJERA DE LAZO RIBBON. CURVA. PUNTA ROMA
| B21 | (01 »TIJERA DE VANNAS. CURVA. PUNTA ROMA
| B22 | (01 »TIJERA DE WESTCOTT. CURVA. PUNTA ROMA. HOJAS MEDIANAS
| B23 | (01) TIJERA INTRAOCULAR DE DIAMETRO HORIZONTAL.2MM HOJA x 55MM DE LARGO TOTAL DE TUERA x 18G
| B24 | (01 »TIJERA INTRAOCULAR EN FORMA DE GUILLOTINA CON 2 MANGOS. DIAMETRO INTERNO 0.98MM X 163MM LARGO TOTAL x 20G
| B25 | (01) TIJERA INTRAOCULAR PUNTA TUBULAR HORIZONTAL. HOJA DE 3MM x 146mm LARGO TOTAL
| B26 | (01) MANGO BISTURI N° 3. CORTO
| B27 | (04) PINZA BACKAUS. 8.5CM (3
| B28 | (02) PINZA HALSTEAD CURVA 7.5CM (3*)
| B29 | (02) ANILLO DE LANDERS. PARA SOSTENER LOS LENTES
| B30 | (01) BLEFAROSTATO DE ALAMBRE TIPO KRATZ-BARRAQUER. GRANDE
| B31 | (01) CANULA DE INFUSION CON MANGUERA DE SILASTIC. 4MM x 260MM LARGO DE MANGUERA
| B32 | (01) CANULA DE INFUSION CON MANGUERA DE SILASTIC. 6MM x 260MM LARGO DE MANGUERA
| B33 | (01) CANULA DE INFUSION CON MANGUERA DE SILASTIC. 2.5MM x 260MM LARGO DE MANGUERA
| B34 | (01 > CANULA TIPO PICO DE FLAUTA 20 G DIAMETRO. PUNTA AGUJA N= 27 x 2MM DE LARGO
| B35 | (01) CANULA TIPO PICO DE FLAUTA 20 G DIAMETRO. ANGULADA
| B36 | (01) CANULA TIPO PICO DE FLAUTA 20 G DIAMETRO. RECTA
| B37 | (02) CANULA TIPO PICO DE FLAUTA RECTA. CON PUNTA DE SILICONA
| B38 | (12) CLAVOS DE ACERO (TAPONES DE ESCLEROTOMIAS DORADOS Y PLATEADOS) 19X20GR.
| B39 | (01) COMPAS CASTROVIEJO. MEDIDA HASTA 20MM . CURVO
| B40 | (01) ESPATULA PARA MEMBRANA EPIRETINIANA 150°
| B41 | (01) ESPATULA PARA MEMBRANA EPIRETINIANA 130°
| B42 | (01) ESPATULA PARA MEMBRANA EPIRETINIANA 100°
| B43 | (02) GANCHO DE MUSCULO FENESTRADO. STANDARD
| B44 | (01) GANCHO DE MUSCULO TIPO GRAEFE. TAMAÑO 3
| B45 | (01) GANCHO DE MUSCULO TIPO GRAEFE. TAMAÑO 2
| B46 | (01 »GANCHO PARA MEMBRANA EPIRRETINIANA 150°
| B47 | (01) GANCHO PARA MEMBRANA EPIRRETINIANA 110°
| B48 | (01 »GANCHO PARA MEMBRANA EPIRRETINIANA 130°
| B49 | (01 > GANCHO PARA PELAMIENTO CON INFUSION ACTIVA
| B50 | (01) LENTE DE LANDERS. 93 DIOPTRIAS (PARA AIRE O GAS)
| B51 | (01) LENTE DE MAGNIFICACION (PARA MAGNIFICACION DE LA ESTRUCTURA OCULAR EN LA VITRECTOMIA)
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.