## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL PARA RETINOPLASTIA
CODIGO DEL BIEN |  | I-045
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO SEGÚN NORMA DIN 50049, SE ACEPTARÁN ALTERNATIVAS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS NORMAS AISI Y ASTM– RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
| A03 | TODAS LAS MEDIDAS SOLICITADAS SON APROXIMADAS DENTRO DEL RANGO DE TOLERANCIA DEL +/- 10%
| A04 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO EN SU SUPERFICIE: EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O LASER CON LAS SIGLAS DE LA ENTIDAD. EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN.
| A05 | SISTEMA DE TRAZABILIDAD DATA MATRIX GRABADO EN EL INSTRUMENTAL, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
B. COMPONENTES | B01 | (01) MANGO BISTURI Nº 3, CORTO
| B02 | (04) PINZA BACKAUS, 8,5CM (3 ½”)
| B03 | (02) PINZA DE DISECCION ADSON CON DIENTE, 12CM (4 ¾”)
| B04 | (02) PINZA DE DISECCION ADSON SIN DIENTE, 12CM (4 ¾”)
| B05 | (02) PINZA HALSTEAD CURVA, 7,5 CM (3”)
| B06 | (02) BLEFAROSTATO TIPO CASTROVIEJO Nº 1
| B07 | (01) CALIBRADOR TIPO THORPE CON INCREMENTO DE 1MM
| B08 | (01) COMPAS CASTROVIEJO, MEDIDA HASTA 20MM, CURVO
| B09 | (01) DEPRESOR ESCLERAL DE DOBLE PUNTA
| B10 | (01) DEPRESOR Y MARCADOR RETINAL URRETS-ZAVALIA
| B11 | (01) GANCHO DE MUSCULO FENESTRADO, STANDARD
| B12 | (01) GANCHO DE MUSCULO TIPO GRAEFE, TAMAÑO 3
| B13 | (01) GANCHO DE MUSCULO TIPO GRAEFE, TAMAÑO 2
| B14 | (01) GANCHO DE MUSCULO TIPO GRAEFE, TAMAÑO 1
| B15 | (01) PINZA BARRAQUER ATANUDOS, ATANUDO, CURVA
| B16 | (01) PINZA CASTROVIEJO, 0,3MM
| B17 | (02) PINZA CONJUNTIVAL BISHOP-HARMON, SIN DIENTES ASERRADA
| B18 | (02) PORTA AGUJA DE CASTROVIEJO, RECTO, CON SEGURO
| B19 | (02) RETRACTOR DE DESMARRES, HOJA SÓLIDA, TAMAÑO 1
| B20 | (02) RETRACTOR DE DESMARRES, HOJA SÓLIDA, TAMAÑO 2
| B21 | (01) RETRACTOR ORBITARIO DE SHEPENS UNIVERSAL
| B22 | (06) SERAFINES, 36 ó 37MM
| B23 | (01) TIJERA DE LAZO RIBBON, RECTA, PUNTA ROMA
| B24 | (01) TIJERA DE LAZO RIBBON, CURVA, PUNTA ROMA
| B25 | (01) TIJERA DE WESTCOTT PARA TENOTOMIA, CURVA, PUNTA ROMA, HOJAS MEDIANAS
| B26 | (01) TONOMETRO DE SHIOTZ, CON PESAS DE 5,5 – 10-15
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.