## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL PARA POLIPOS NASALES
CODIGO DEL BIEN |  | I-048
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO DEL MATERIAL – RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
| A03 | DEBE PERMITIR UNA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE Y/O A GAS.
| A05 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO EN SU SUPERFICIE: EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O LASER CON LA DENOMINACION " H.R.P.” EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
B. COMPONENTES | B01 | CANULA DE ASPIRACIÓN DE FERGUSON FARRIER: 18CM
| B02 | CANULA DE ASPIRACIÓN FRAZIER: 17CM (6 ¾”) DE LARGO
| B03 | COPA GRADUADA DE ACERO INOXIDABLE: 40CM
| B04 | ESPECULO NASAL TIPO KILLIAN: 75MM
| B05 | ESPECULO NASAL TIPO KILLIAN AUTO ESTATICO: 7MM ANCHO VALVA X 36MM LARGO VALVA X 5 ½” LARGO TOTAL ESPECULO
| B06 | ESPECULO NASAL TIPO KILLIAN AUTO ESTATICO: 7MM ANCHO VALVA X 56MM LARGO VALVA X 5 ½” LARGO TOTAL ESPECULO
| B07 | DOS PINZAS BACKHAUS: 11.5CM (6”)
| B08 | PINZA EN BAYONETA CANSEN: 15CM (6”)
| B09 | PINZA FORESTER: 18CM DE LONGITUD X 4MM ANCHO
| B10 | PINZA NASAL CORTANTE WATSON-WILLIAMS BOCA PLANA EN FORMA DE CUCHARILLA REDONDA: 12CM (4 ¼”) X 6MM.
| B11 | PINZA NASAL HARTMAN: 16CM (6 ¼”)
| B12 | PINZA PEAN-SLIM RECTA: 14CM
| B13 | PINZA WERL BLAKESLEY: 19CM (7 ½”)
| B14 | POLIPOTOMO KRAUSE-VOSS: 26CM (10 ¼”)
| B15 | TIJERA HERMAN: 12CM
| B16 | TIJERA DE MAYO RECTA: 15 – 15.5CM (6”)
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.