## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL DE SEPTORRINOPLASTIA
CODIGO DEL BIEN |  | I-49
A. CARACTERISTICAS GENERALES | A01 | MEDIDAS APROXIMADA CON TOLERANCIA DE +/- 10% (SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL SET INSTRUMENTAL).
| A02 | FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ISO 5832/1, ASTM F 138, ASTM F 139, ISO 7153, ASTM F 899, CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Y ANEXOS
| A03 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO CON EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS.
| A04 | DEBE PERMITIR UNA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE Y/O A GAS.
B. COMPONENTES | B01 | (01) BISTURI DE BALLENGER (ESCALPELO) 3MM PARTE ACTIVA
| B02 | (01)CUCHILLA RODANTE DE BALLENGER EN FORMA DE BAYONETA, 19CM (7 ½”) x 3MM PARTE ACTIVA
| B03 | (01) DECOLADOR CLTTLE BIOACTIVO 22CM (8 ¾”)
| B04 | (01) ELAVADOR TIPO FREER, 19CM (7 ½”)
| B05 | (01) ESPECULO NASAL TIPO KILLIAN 7MM ANCHO VALVA X 56MM LARGO VALVA
| B06 | (01) ESPECULO NASAL TIPO KILLIAN 7MM ANCHO VALVA X 36MM LARGO VALVA
| B07 | (01) ESPECULO NASAL TIPO KILLIAN 7MM ANCHO VALVA X 90MM LARGO VALVA
| B08 | (01) GANCHO DOBLE TIPO COTTLE-JOSEPH 5 ¼”
| B09 | (01) GUBIA PARA TABIQUE NASAL EN BAYONETA, CON ENTALLADURA EN “V” TIPO KILLIAN-CLOUS 5MM x 16CM (6 ¼”)
| B10 | (01) MARTILLO DE PLOMO DE 250 GR x 18cm DE LONGITUD
| B11 | (01) MORSELIZADORA RUBIN STRAIGHT, 18, 5 CM ( 7 ½”)
| B12 | (01) OSTEOTOMO ANDERSON, IZQUIERDO, 20CM – 20,5 CM (8”)
| B13 | (01) OSTEOTOMO ANDERSON, DERECHO, 20CM – 20,5 CM (8”)
| B14 | (01) OSTEOTOMO CINELLI MEDIAL, 10MM PARTE ACTIVA X 18,5 CM (7 ¼”)
| B15 | (01) OSTEOTOMO CINELLI MEDIAL, 12MM PARTE ACTIVA X 18,5 CM (7 ¼”)
| B16 | (01) OSTEOTOMO DE RUBIN, 12MM PARTE ACTIVA X 18 CM (7” )
| B17 | (01) OSTEOTOMO LATERAL TIPO MASINE CLISEL CURVO CON GUARDA REDONDA, IZQUIERDO, 18CM (7”)
| B18 | (01) OSTEOTOMO LATERAL TIPO MASINE CLISEL CURVO CON GUADA REDONDA, DERECHO, 18CM (7”)
| B19 | (01) OSTEOTOMO NEIVERT UNIVERSAL, 20CM - 20,5CM (8”)
| B20 | (01) OSTEOTOMO RISTON, DERECHO, 20 CM – 20,5 CM (6”)
| B21 | (01) OSTEOTOMO RISTON, IZQUIERDO, 20 CM – 20,5 CM (8”)
| B22 | (01) PINZA DE DISECCION BROWN-ADSON, 4MM DE PARTE ACTIVA X 12 CM (4 ¾”)
| B23 | (01) PINZA DE BAYONETA JANSEN, 12CM (4 ¾”·)
| B24 | (01) PINZA KAZANJIAN, 12CM (4 ¾”)
| B25 | (01) PINZA PARA CORNETE STRUYCKEN, 10CM (4”)
| B26 | (01) PORTA AGUJA ASLEY-BROWN 13CM (5”)
| B27 | (01) PORTA AGUJA VASCULAR CORONARIA DE RYDER 15CM (5”)
| B28 | (01) RASPA AUFRICHT ANGULO DE 90º, 22CM (8 ¾”)
| B29 | (01) RASPA FOMON CON LAMINA DE CARBURO DE TUNGSTENO, 21 CM (8 ½”)
| B30 | (01) RASPA JOSEPH RECTA DE CARBURO DE TUNSGTENO 18CM (7”), PUNTA FINA
| B31 | (01) RASPA MALTZ RECTA, 17 CM ( 6 ¾”)
| B32 | (01) RASPA PARKER RECTA 19 CM (7 ¾”)
| B33 | (01) RASPA SHMID DERECHA EN BAYONETA 21CM (8 ¼)
| B34 | (01) RASPA SHMID IZQUIERDA EN BAYONETA 21CM (8 ¼)
| B35 | (01) RASPA STRAIGHT RECTA, 20,5 CM (8”)
| B36 | (01) RETRACTOR AUFRICH, 18CM (7”)
| B37 | (01) RETRACTOR COMVERS, 16CM (6 ¼ ”)
| B38 | (01) RETRACTOR CON UN GANCHO KASDAN, 15CM (6”)
| B39 | (01) RETRACTOR DE FOMON, 16CM (6 ¼”)
| B40 | (01) SIERRA JOSEPH, DERECHO, 18,5CM (7 ¼”)
| B41 | (01) SIERRA JOSEPH, IZQUIERDO, 18,5CM (7 ¼”)
| B42 | (01) SUCCION ELEVADOR FREER, 19CM (7 ¾”)
| B43 | 01) TIJERA DE COTTLE, ANGULADA DE 16CM (6 ¼”)
| B44 | (01) TIJERA DE GOLDMAN, 7,5MM HOJA X 14,6 CM (5 ¾”), DORSO ANGULADO
| B45 | (01) TIJERA DE GOLDMAN, 14,6CM (5 ¾”)
| B46 | (01) TIJERA DE HARTMAN, ANGULADA, 6,5 CMS HOJA x 16.5 (6 ½”)
| B47 | (01) TIJERA DE IRIS CURVA “HM”, CON INSERSION CARBURO TUNGSTENO, 8,5CM (3 ½”)
| B48 | (01) TIJERA FOMON ANGULADA 13,3 CM (5 ¼”)
| B49 | (01) CAJA DE ACERO INOX. PARA INSTRUMENTAL CON TAPA, 30CM X 20 CM X 10CM
| B50 | (01) CANULA DE ASPIRACION FRAZIER, 14 CM (5 ½”) DE LARGO
| B51 | (01) COPA GRADUADA DE ACERO INOXIDABLE 40cc
| B52 | (01) MANGO DE BISTURI Nº 3 CORTO
| B53 | (01) PINZA BACKHAUS, 11,5 CM (4 ½”)
| B54 | (01) PINZA DE DISECCION ADSON SIN DIENTE, 12 CM (4 ¾”)
| B55 | (01) PINZA HALSTEAD RECTA 11CM (4 ¼”)
| B56 | (01) PINZA HARTMAN, 18CM (7”)
| B57 | (01) PINZA KOCHER RECTA, 1x2 DIENTES x 14 cm (5 ½”)
| B58 | (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250cc
CUBETA
DE ALUMINIO CON TAPA PLÁSTICA TERMOESTABLE Y PERFORADA CON FILTRO PERMANENTE
| B30 | ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON CESTA EN LAMINA DE ACERO PERFORADA.