## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL PARA TABIQUE NASAL
CODIGO DEL BIEN |  | I-050
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO DEL MATERIAL – RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
| A03 | DEBE PERMITIR UNA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE Y/O A GAS.
| A04 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO EN SU SUPERFICIE: EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O LASER CON LA DENOMINACION " H.R.P.” EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
B. COMPONENTES | B01 | (01) CANULA DE ASPIRACION FRAZIER DIAMETRO 2,7MM 19CM
| B02 | (01) CANULA DE SUCCION Y DECOLADOR FERGUSON DIAMETRO 2,7MM 17CM
| B03 | (01)CUCHILLA RODANTE DE BALLENGER EN FORMA DE BAYONETA, 3MM PARTE ACTIVA 19CM
| B04 | (01) DECOLADOR FREER DE SUCCION PARA TABIQUE NASAL, 19CM
| B05 | (01) DESECTOR DOBLE TIPO COTTLE PARA MUCOSA DE TABIQUE NASAL, 22,5CM BIACTIVO
| B06 | (01) DESECTOR DOBLE TIPO FREER PARA MUCOSA DE TABIQUE NASAL, 4,5MM PARTE ACTIVA x 18 CM DE LARGO, LATERAL ANGULADO
| B07 | (01) ESPECULO NASAL TIPO KILLIAN, 35MM 13CM
| B08 | (01) ESPECULO NASAL TIPO KILLIAN, 50MM 13CM
| B09 | (01) ESPECULO NASAL TIPO KILLIAN, 75MM 13CM
| B10 | (01) ESPECULO NASAL TIPO KILLIAN, 90MM 13CM
| B11 | (01) GUBIA PARA TABIQUE NASAL EN BAYONETA, CON ENTALLADURA EN “V” TIPO KILLIAN-CLOUS 5MM x 16CM
| B12 | (01) MARTILLO METALICO COTTLE DE CABEZA PLANA Y ABOMBADA DE 300 GR. 19CM
| B13 | (01) PINZA DE TABIQUE LUC, 19CM, COPA FENESTRADA 5MM
| B14 | (01)PINZA NASAL EN BAYONETA JANSEN, 16CM
| B15 | (01) PINZA NASAL HARTMAN, 16CM
| B16 | (01) PINZA PARA TABIQUE BRUENINGS, BOCA OVALADA FENESTRADA, BOCA DE 8MM 19CM
| B17 | (01) PINZA PARA TABIQUE NASAL JANSEN MIDDLETON, 19CM
| B18 | (01) RETRACTOR COTTLE ALAR 15 CM
| B19 | (02) SEPARADOR JOSEPH DE DOS RAMAS, PUNTA ROMA, 16CM DE LARGO X 2MM
| B20 | (01) TIJERA IRIS CURVA INSERCION CARBURO DE TUNGSTENO 11,5 CM
| B21 | (01) TIJERA NASAL COTLE HOJAS DE CORTE DE ACERO Y CON INSERCION DE CARBURO DE TUNGSTENO, 16CM
| B22 | (01) COPA GRADUADA DE ACERO INOXIDABLE 30cc
| B23 | (01) MANGO DE BISTURI Nº 7 LARGO16CM
| B24 | (02) PINZA BACKHAUS, 11CM
| B25 | (01) PINZA HALSTEAD CURVA 12,5CM
| B26 | (01) PINZA KOCHER RECTA, 1x2 DIENTES x 14 cm
| B27 | (01) PORTA AGUJA MAYO – HEGAR, INSERCION CARBURO TUNGSTENO, 16CM
| B28 | (01) TIJERA DE MAYO RECTA 15CM
| B29 | (01) TIJERA DE METZENBAUM CURVA 14,5CM
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.