## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET DE INSTRUMENTAL OFTALMOLOGICO BASICO
CODIGO DEL BIEN |  | I-062
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO SEGÚN NORMA DIN 50049, SE ACEPTARÁN ALTERNATIVAS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS NORMAS AISI Y ASTM– RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
| A03 | TODAS LAS MEDIDAS SOLICITADAS SON APROXIMADAS DENTRO DEL RANGO DE TOLERANCIA DEL +/- 10%
| A04 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO EN SU SUPERFICIE: EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O LASER CON LAS SIGLAS DE LA ENTIDAD. EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN.
| A05 | SISTEMA DE TRAZABILIDAD DATA MATRIX GRABADO EN EL INSTRUMENTAL, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
B. COMPONENTES | B01 | (01) AGUJA PARA CUERPO EXTRAÑO RECTO DE 12CM
| B02 | (01) AGUJA PARA CUERPO EXTRAÑO DIX DE 12CM
| B03 | (01) PINZA PARA IRIS GILL 3MM DE 7,5CM
| B04 | (01) PINZA WESCOTT RECTA AGUDA DE 11CM
| B05 | (01) COMPÁS CASTROVIEJO 20MM DE 8CM
| B06 | (01) PINZA JOYERO PUNTA RECTA FIG3 DE 12CM
| B07 | (01) PINZA CASTROVIEJO 0,12MM 1X2D DE 10CM
| B08 | (01) PINZA MAC PERSON ANGULADA 10,5CM
| B09 | (01) TIJERA WESTCOTT RECTA AGUDA DE 11,5 CM
| B10 | (01) TIJERA ESCLERO CORNEAL CASTROVIEJO CRV.R/R DE 10,0 CM
| B11 | (01) MICRO PORTA AGUJA CON SEGURO KALT RECTA DE 14CM
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.