## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | E | EQUIPO ELECTROMECÁNICOS
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ESTATIVA DE TECHO CON 02 COLUMNAS (GASES, 2O,2V. 2AC, 6 TOMACORRIENTES DOBLES, RACK Y BRAZO PARA MONITOR MULTIPARÁMETRO, 04 DATA, ESCAPE GASES) PARA CADA UNO
CODIGO DEL BIEN |  | D-222
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | SISTEMA DE ANCLAJE PARA SUSPENSION DEL TECHO COMPUESTA POR PLACA DE ANCLAJE PARA UN BRAZO ARTICULADO CON 2 COLUMNAS ARTICULADAS
| A02 | CAPACIDAD DE CARGA DE CADA COLUMNA DE 120 KG O SUPERIOR. PESO TOTAL DE LA ESTATIVA APROXIMADO DE 550KG
| A03 | GIRO DE LA TORRE NO MENOR A 320°, MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN ENTRE EL BRAZO Y LA COLUMNA INDEPENDIENTES
| A04 | DE TIPO MODULAR, QUE PERMITA ACOPLAR MAS ELEMENTOS DE SOPORTE
| A05 | CONECTORES PARA SUMINISTRO DE GASES SEGÚN NORMA DISS
| A06 | DE FACIL POSICIONAMIENTO, CON SISTEMA DE FRENO ELECTRICO
| A07 | SISTEMA INTEGRADO DE ACCESORIOS
| A08 | DOS (02) REPISAS DE 40 X 50 CM APROXIMADAMENTE (POR CADA COLUMNA) Y DOS BANDEJAS POR CADA COLUMNA
| A09 | RACK Y BRAZO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO (EN UN SOLO BRAZO)
| A10 | UN PORTASUERO (POR CADA COLUMNA)
| A11 | UNA GAVETA CON CAPACIDAD DE CARGA DE 15 KG O MAS.
B. COMPONENTES | B01 | COMPONENTES ELECTRICOS
| B02 | SEIS (06) TOMAS ELECTRICAS DOBLES CON LINEA A TIERRA ESTABILIZADAS EN CADA BRAZO TIPO SCHUKO
| B04 | COMPONENTES DE GASES MEDICINALES POR CADA BRAZO
| B05 | DOS TOMAS PARA VACIO
| B06 | DOS TOMAS PARA OXIGENO
| B07 | DOS TOMAS PARA AIRE MEDICINAL COMPRIMIDO
| B08 | UNA TOMA PARA CO2 (en un solo brazo)
| B09 | TOMA PARA EVACUACION DE GASES ANESTESICOS (en un solo brazo)
C. ACCESORIOS | C01 | UN KIT PARA CONEXIÓN DE GASES MEDICINALES; MANGUERAS DE ALTA PRESION O SIMILAR CON ACOPLES, VALVULAS, ETC
| C02 | KIT COMPLETO PARA CONEXIÓN ELECTRICA
| C03 | MATERIALES ESTRUCTURALES, BASES, SOPORTES Y ACABADOS: LAMINAS, Y PERFILES ESTRUCTURALES PARA FIJACION DE LA COLUMNA
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | 220 V Y 60 HZ, CONSUMO MAXIMO APROXIMADO 6kW