## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | E | EQUIPO ELECTROMECÁNICOS
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | TOMA MURAL (1O, 1V, 2 TOMACORRIENTES DOBLES, 01 DATA, LLAMADA DE ENFERMERAS)
CODIGO DEL BIEN |  | D-225
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | PANEL DE CABECERA TIPO HORIZONTAL, ADOSADO A PARED:
| A02 | DISEÑO ERGONOMICO, COMPACTO, CON CARA FRONTAL EN UN SOLO PLANO HOMOGENEO, SIN DESNIVELES. SUPERFICIE DE FACIL LIMPIEZA QUE EVITE ACUMULACION DE POLVO Y GERMENES( SIN RANURAS, SIN ANGULOS PRONUNCIADOS)
| A03 | ADOSADO A MUROS, CON ELEMENTOS DE FIJACION TIPO TORNILLOS AUTOENROSCADOS U OTROS
| A04 | INSTALACION PARA SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES CON TUBERIA TIPO K
| A05 | INSTALACION PARA SUMINISTRO ELECTRICO BAJO CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
| A06 | CONEXIONES ELECTRICAS CON BORNERAS Y BARRA EQUIPOTENCIAL PARA TIERRA
| A07 | RACK Y BRAZO TIPO BARRA PARA SOPORTE DE EQUIPO (MONITOR PARAMETRICO U OTRO)
| A08 | ESTRUCTURA
| A09 | MATERIAL DE ESTRUCTURA: 100% ALUMINIO EXTRUIDO 6063 O MATERIAL SIMILAR Y TEMPLE 5 CON ACABADO ANODIZADO (13 A 15 MICRAS DE CAPA)
| A10 | PANEL FRONTAL
| A11 | CARA FRONTAL CORREDIZA EN PLANCHA DE ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO O MATERIAL SIMILAR. CUBIERTA CON LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION. COLOR CREMA.
| A12 | FIJACION DE PANEL FRONTAL MEDIANTE TAPAS LATERALES DE ALUMINIO O MATERIAL SIMILAR, DE UNA SOLA PIEZA, CON AUTOROSCANTE PLANOS
| A13 | FABRICADA CON PLANCHAS 100% ALUMINIO CON LAMINADO DECORATIVO DE COLOR CREMA
| A14 | SECCION POSTERIOR
| A15 | DE ALUMINIO EXTRUIDO, CON DISEÑO FUNCIONAL QUE PERMITA EL ACCESO DE LOS DISTINTOS SISTEMAS
| A16 | TAPAS LATERALES
| A17 | FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA PLANA, CON AUTORROSCANTES PLANOS 100% ALUMNIO, ESPESOR MINIMO 6mm
| A18 | SUMINISTRO DE GASES
| A19 | 01 SALIDAS DE OXIGENO MEDICINAL, CON CONEXIÓN DISS CON DOBLE VALVULA CHECK.
| A20 | 01 SALIDAS DE VACIO, CON CONEXIÓN DISS, CON DOBLE VALVULA CHECK.
| A21 | SUMINISTRO ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES
| A22 | 02 TOMAS DOBLES TIPO SCHUKO
| A23 | 01 SALIDA PARA DATA CAT 6A
B. ACCESORIOS | B01 | 01 ESPACIO PARA LLAMADA ENFERMERAS
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220 V Y 60 HZ. MONOFASICO