## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | E | EQUIPO ELECTROMECÁNICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | TOMA MURAL ( O,V, 3 TOMACORRIENTES DOBLES, RACK Y BRAZOS PARA MONITOR MULTIPARAMETRO Y 02 DATA)
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-226
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | PANEL DE CABECERA TIPO HORIZONTAL, ADOSADO A PARED
| A02 | DISEÑO ERGONOMICO, COMPACTO, CON CARA FRONTAL EN UN SOLO PLANO HOMOGENEO, SIN DESNIVELES. SUPERFICIE DE FACIL LIMPIEZA QUE EVITE ACUMULACION DE POLVO Y GERMENES( SIN RANURAS, SIN ANGULOS PRONUNCIADOS)
| A03 | ADOSADO A MUROS, CON ELEMENTOS DE FIJACION TIPO TORNILLOS AUTOENROSCADOS U OTROS
| A04 | INSTALACION PARA SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES CON TUBERIA TIPO K
| A05 | INSTALACION PARA SUMINISTRO ELECTRICO BAJO CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
| A06 | CONEXIONES ELECTRICAS CON BORNERAS Y BARRA EQUIPOTENCIAL PARA TIERRA
| A07 | ESTRUCTURA
| A08 | MATERIAL DE ESTRUCTURA: 100% ALUMINIO EXTRUIDO 6063 Y TEMPLE 5 CON ACABADO ANODIZADO (13 A 15 MICRAS DE CAPA)
| A09 | PANEL FRONTAL
| A10 | CARA FRONTAL CORREDIZA EN PLANCHA DE ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO. CUBIERTA CON LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION. COLOR CREMA.
| A11 | FIJACION DE PANEL FRONTAL MEDIANTE TAPAS LATERALES DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA, CON AUTOROSCANTE PLANOS
| A12 | FABRICADA CON PLANCHAS 100% ALUMINIO CON LAMINADO DECORATIVO DE COLOR CREMA
| A13 | RACK Y BRAZOS PARA MONITOR PARAMETRICO
| A14 | SECCION POSTERIOR
| A15 | DE ALUMINIO EXTRUIDO, CON DISEÑO FUNCIONAL QUE PERMITA EL ACCESO DE LOS DISTINTOS SISTEMAS
| A16 | TAPAS LATERALES
| A17 | FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA PLANA, CON AUTORROSCANTES PLANOS 100% ALUMNIO, ESPESOR MINIMO 6mm
B. REQUERIMENTO DE ENERGÍA |  | SUMINISTRO DE GASES
| B01 | 01 SALIDAS DE OXIGENO MEDICINAL, CON CONEXIÓN DISS CON DOBLE VALVULA CHECK.
| B02 | 01 SALIDAS DE VACIO, CON CONEXIÓN DISS, CON DOBLE VALVULA CHECK.
SUMINISTRO ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES
| B03 | 03 TOMAS DOBLES TIPO SHUKO
| B04 | 02 SALIDA PARA DATA CAT 6A
FUENTE DE ENERGIA
| B05 | 220 V Y 60 HZ. MONOFASICO