## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | E | EQUIPO ELECTROMECÁNICOS
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SECADORA DE ROPA
CODIGO DEL BIEN |  | E-056
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | PROCESO DE SECADO CON VAPOR.
| A02 | CAPACIDAD 13 KILOS, MÍNIMO (MÁXIMO +10%); CARGA Y DESCARGA FRONTAL,
| A03 | PRODUCCION 15Kg/hora O SUPERIOR.
| A04 | INVERSIÓN DE GIRO DE SERIE
| A05 | SENTIDO DE ROTACIÓN: TIPO DUAL AXIAL Y RADIAL
| A06 | RELACIÓN CARGA 1/20.
| A07 | PROGRAMACIÓN MEDIANTE MICROPROCESADOR PM, MIN DE 9 PROGRAMAS PRE-ESTABLECIDOS Y MODIFICABLES
| A08 | VARIACION AUTOMATICA DE LA VELOCIDAD DEL TAMBOR EN FUNCION AL GRADO DE HUMEDAD DE LA ROPA
| A09 | CANASTA ROTATIVA EN ACERO INOXIDABLE, EL CUAL DEBE CONSTAR DE:
| A10 | - CILINDRO INTERIOR DE LA CANASTA DE ACERO INOXIDABLE PULIDO CALIDAD AISI 304.
| A11 | - BASTIDOR INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CANASTA DE ACERO TRATADO, PINTADO CON RESINA DE POLIÉSTER TEXTURADO.
| A12 | SISTEMA DE CALEFACCIÓN A GAS: PREPARADO PARA FUNCIONAR CON GAS NATURAL O CON PROPANO, CON ACCESORIOS NECESARIOS PARA SER CONECTADO A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE GAS DISPONIBLE (MANGUERA DE CONEXIÓN, ETC).
| A13 | FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 60 HZ / MONOFÁSICO / INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LÍNEA A TIERRA
| A14 | PANEL DE CONTROL DIGITAL
| A15 | SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DIRECTAMENTE AL EJE MEDIANTE MOTOR REDUCTOR
| A16 | POTENCIA DE MOTOR 0.5 KW APROXIMADAMENTE.
| A17 | VOLUMEN DEL TAMBOR: 210 L MINIMO.
| A18 | DIMENSIÓN DE LA PUERTA: 574 MM DE DIÁMETRO APROX.
| A19 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PROGRESIVO AL FINAL DEL CICLO PARA EVITAR ARRUGAS EN LAS PRENDAS CON TIEMPOS MODIFICABLES.
| A20 | MICROPROCESADOR PARA CONTROL AUTOMÁTICO DE LOS PROGRAMAS DE SECADO. DEBE CONTAR CON PROGRAMA DE SECADO DE TOALLAS, ALGODÓN, FIBRAS SINTÉTICAS, PRENDAS DELICADAS, PRUEBAS DE ENSAYO, DOS PROGRAMAS LIBRES PARA EL USUARIO COMO MÍNIMO.
| A21 | LÁMPARAS INDICADORAS DE SECADORA EN MARCHA, CALENTAMIENTO EN CURSO Y LIMPIE EL FILTRO.
| A22 | ALARMA VISUAL Y AUDITIVA INDICADORA DE CULMINACIÓN DEL PROCESO.
| A23 | PANELES FRONTAL Y LATERALES FABRICADOS EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304.
| A24 | PUERTA DE ACERO INOXIDABLE CON CRISTAL VISOR TÉRMICO, CON SISTEMA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD.
| A25 | AISLAMIENTO EN TODO EL MUEBLE,TERMICA Y ACUSTICAMENTE
| A26 | FILTRO PLANO DE FACIL LIMPIEZA
| A27 | DIMENSIONES: 785 X 840 X 1694 mm APROXIMADAMENTE
| A28 | EL PROVEEDOR SE HARÁ CARGO DE LA DUCTERÍA PARA LA EXTRACCIÓN DE VAHOS.
B. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | B01 | 220 VAC / 60 HZ / MONO / INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LÍNEA A TIERRA
| B02 | FUNCIONAMIENTO A GAS