## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | MC | MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAMA CUNA METÁLICA RODABLE CON BARANDAS
CODIGO DEL BIEN |  | M-077
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CAMA CUNA CON BARANDAS PARA NIÑOS, DE ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR.
| A02 | CABECERA Y PIECERA DE TUBO DE ACERO DE 25.4 MM. (1”)Ø CON 10 BARROTES VERTICALES DE 12.7 MM (½”) Ø EMPOTRADO Y SOLDADO A PIECERA, PANEL DE PLANCHA DE ACERO LAF DE 1/32” DE ESPESOR EN LA CABECERA, EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR, SOLDADO A UN TRAVESAÑO DE 15.9 MM (5/8”) Ø.
| A03 | LOS PARANTES ESTÁN FABRICADOS DE TUBO DE ACERO ELECTRO SOLDADO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1¼” X 1.2MM DE ESPESOR, CON LOS DISPOSITIVOS PARA EL MONTAJE DEL SOMIER.
| A04 | (04) CON ORIFICIOS PARA LA COLOCACIÓN DEL PORTA SUERO.
| A05 | BASTIDOR FABRICADO DE ÁNGULO DE 1 1/4” X 1 1/4” X 1/8”.
| A06 | PLATAFORMA DEL PACIENTE RÍGIDA DE (02) SECCIONES; FABRICADA CON PLANCHA DE ACERO LAF DE 1.2MM DE ESPESOR, CON SUS DEBIDOS REFUERZOS.
| A07 | DOS (02) BARANDAS LATERALES, FABRICADOS CON LARGUEROS DE TUBO DE ACERO ELECTRO SOLDADO DE SECCIÓN REDONDA DE ¾” X 1.2MM, CON (18) BARROTES VERTICALES DE TUBO DE ACERO ELECTRO SOLDADO DE SECCIÓN REDONDA DE ½” X 1.2MM. DESLIZABLES POR MEDIO DE GUÍAS DE ACERO INOXIDABLE DE 5/16”, CON TOPE DE JEBE EN LA POSICIÓN BAJA. SOLDADURA DEBE SER TECNOLOGÍA MIG PARA PARTES METÁLICAS Y TIG PARA ACERO INOXIDABLE.
| A08 | MONTADO SOBRE CUATRO (04) RUEDAS METÁLICAS DE 76.2 MM (3”) Ø SON REVESTIDAS CON UNA COMBINACIÓN DE PVC Y GOMA TERMOPLÁSTICA.
ACABADO
| A09 | PINTADO CON POLVO ELECTROSTÁTICO POLIESTER EPOXY, COLOR DE ACUERDO A CARTA, APLICADO SIN SOLVENTES (ECOLÓGICO), CURADO EN HORNO A TEMPERATURA DE 200ºC.
DIMENSIONES APROXIMADAS
| A10 | Ø LARGO: 950 MM.
| A11 | Ø ANCHO: 580 MM.
| A12 | Ø ALTURA TOTAL: 1100 MM.
B. ACCESORIOS | B01 | 01 VARILLA PORTA SUERO DE ACERO INOXIDABLE, CON (02) GANCHOS
| B02 | 01 COLCHÓN IMPERMEABLE PARA CUNA DE 4” DE ESPESOR.