## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | MC | MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES
CODIGO DEL BIEN |  | M-088
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | MARCO DEL BASTIDOR FABRICADO CON PERFIL TIPO CANAL DE PLANCHA DE ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 1/ 16” DE ESPESOR Y PATAS DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 1 ¼” DE DIÁMETRO X 1.25 DE ESPESOR.
| A02 | TEMPLADOR INFERIOR FABRICADO CON TUBO DE ACERO NEGRO DE 1” DE DIÁMETRO Y 1.25MM DE ESPESOR, SOLDADO AL TUBO DE 1 ¼” DE DIÁMETRO.
| A03 | SISTEMA REGULADOR DE CABECERA COMPUESTO POR UN DISPOSITIVO DE MÚLTIPLES GRADUACIÓN (BISAGRA TIPO TIJERA) QUE PERMITE OBTENER CUALQUIER GRADO ENTRE 0´Y 60”APROX.
| A04 | CUALQUIER GRADO ENTRE 0´Y 60”APROX. § EL DIVÁN DEBE APOYARSE SOBRE CUATRO REGALONES DE JEBE DURO CONDUCTIVO
| A05 | EL FORRO DEL TAPIZADO FABRICADO CON KOROFAN DE COLOR NEGRO, CON GOMA ESPUMA DE POLIURETANO SEMI DURO, ELÁSTICO Y RESISTENTE, DENSIDAD 18 KG/M3 O SUPERIOR
| A06 | CON SOPORTE PARA VARILLAS PORTA SUERO, DESMONTABLE, EN LAS ESQUINAS DEL MARCO DE LA CARRILLA. SUMINISTRAR VARILLA PORTASUERO DE 5/8” DIÁMETRO X 1200MM DE LARGO.
| A07 | TODAS LAS UNIONES IRAN SOLDADAS ELECTRICAMENTE CON SOLDADURA TIPO MIG O SUPERIOR
| A08 | TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA DEBERÁ SER TRATADA QUIMICAMENTE PREVIO A LA PINTURA (FOSFATIZADO EN CALIENTE)
| A09 | APLICACIÓN DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICO CON SECADO EN HORNO A 220°C, COLOR DEL ACABADO BEIGE.
DIMENSIONES APROXIMADAS
| A11 | LARGO : 1950 MM
| A12 | ANCHO : 650 MM
| A13 | ALTURA : 680 MM
| A14 | TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +/-5%