## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | MC | MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SILLA DE PARTOS MULTIFUNCIONAL
CODIGO DEL BIEN |  | M-152
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | SILLA DE PARTOS MULTIFUNCIONAL, CON SISTEMA ELECTROMECANICO, DE USO GINECOLOGICO, OBSTETRICO DE 03 SECCIONES CON MOVIMIENTOS FOWLER Y TRENDELENBURG
| A02 | BASE RODABLE, FABRICADA CON TUBO DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA.CON (04) GARRUCHAS DE GRADO HOSPITALARIO DE 6”DE DIÁMETRO Y CON SISTEMA DE FRENO TOTAL EN CADA RUEDA, ACTIVANDO LAS (03) POSICIONES: FRENO TOTAL, LIBERADAS Y RECORRIDO DIRECCIONAL.
| A03 | COLUMNA DE ELEVACIÓN, FABRICADA CON PLANCHA DE ACERO LAC DE ¼” DE ESPESOR.
| A04 | BASTIDOR FABRICADO CON TUBO DE ACERO DEBIDAMENTE REFORZADO Y HABILITADO PARA LOS MOVIMIENTOS.
| A05 | PLATAFORMA DEL PACIENTE CON SOMIER ENCHAPADO CON PLÁSTICO LAMINADO (FORMICA) DE (03) SECCIONES, (02) DE ELLAS ARTICULADAS (ESPALDAR Y ASIENTO) Y UNA DESMONTABLE (EXTENSIÓN DE PIERNAS).
| A06 | ESPALDAR, CON UN MARCO FABRICADO CON TUBO DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1” X 2.0MM DE ESPESOR, CON UN TABLERO DE AGLOMERADO ENCHAPADO CON PLÁSTICO LAMINADO PREPARADO PARA LA INSTALACIÓN DE SU RESPECTIVA COLCHONETA.
| A07 | ASIENTO, EN LA PARTE FRONTAL CUENTA CON UN RECORTE PERINEAL QUE PERMITE PROCEDIMIENTOS GINECOLÓGICOS.
| A08 | EXTENSIÓN DE PIERNAS, ESTA SECCIÓN ES DESMONTABLE Y DESLIZABLE.
| A09 | APOYA PIES, INSTALADOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA BASE RODABLE. SON DESMONTABLES Y SE PUEDEN GIRAR HACIA ARRIBA PARA FACILITAR EL TRASLADO DE LA SILLA DE PARTOS. DEBIDAMENTE REFORZADO PARA SOPORTE EL PESO DE LA PACIENTE.
| A10 | RIELES LATERALES, INSTALADOS EN LOS COSTADOS DEL ASIENTO Y DEL ESPALDAR. SON FABRICADOS DE ACERO INOXIDABLE, Y FACILITAN EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE TODOS LOS CLAMPS (FIJOS O RADIALES) DE LOS ACCESORIOS.
| A11 | SOPORTE DE CUBETA PARA DESECHOS, FABRICADO ÍNTEGRAMENTE CON ACERO INOXIDABLE (SS).
| A12 | CUBETA PARA DESECHOS, FABRICADA CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.6MM DE ESPESOR, CON CANASTILLA PARA DESAGÜE.
MOVIMIENTOS ELECTRICOS
| A13 | SILLA DE PARTOS ELECTRICA A 24V-CC, CON (03) ACTUADORES LINEALES ELÉCTRICOS Y CONTROL REMOTO ALÁMBRICO, CON BATERÍA DE 24V.
| A14 | MOVIMIENTO ASCENDENTE Y DESCENDENTE (HI-LOW), ALTURA VARIABLE DESDE 550 HASTA 980MM. QUE PERMITE QUE LA PACIENTE PUEDA DAR A LUZ EN POSICIÓN ECHADA.
| A15 | MOVIMIENTO DEL ESPALDAR (FOWLER), CON INCLINACIÓN REGULABLE HASTA 60°. QUE PERMITE QUE LA PACIENTE PUEDA DAR A LUZ EN POSICIÓN DE SENTADA O SEMISENTADA.
| A16 | MOVIMIENTO TRENDELEMBURG, CON INCLINACIÓN NEGATIVA REGULABLE HASTA -14°
| A17 | MOVIMIENTO DEL ASIENTO, CON INCLINACIÓN REGULABLE HASTA 50°. QUE PERMITE QUE LA PACIENTE PUEDA DAR A LUZ EN POSICIÓN DE PIE.
MOVIMIENTO MECANICO
| A18 | MOVIMIENTO DE LA EXTENSIÓN DE PIERNAS DESLIZABLE HASTA 200MM, MEDIANTE EL AJUSTE DE LAS PERILLAS UBICADAS EN AMBOS LADOS DE LA ÚLTIMA SECCIÓN DE LAS PIERNAS. QUE PERMITE QUE LA PACIENTE PUEDA DAR A LUZ EN POSICIÓN EN CUCLILLAS O ARRODILLADA
ACABADOS
| A19 | TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES, QUE CONSISTE EN DESENGRASE, ANTIOXIDANTE, PRE-ACTIVADO, FOSFATIZADO Y SELLADO, LO CUAL PREVIENE Y PROTEGE LAS PLANCHAS Y TUBOS CONTRA LA CORROSIÓN EXTERNA E INTERNA, PRODUCIDA POR LA AGRESIVIDAD DE LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE.
| A20 | ACABADO CON PINTURA DE COLOR MARFIL METAX (WARM GRAY), EN POLVO ELECTROSTÁTICO HIBRIDO (POLIÉSTER EPOXY), APLICADO SIN SOLVENTES (ECOLÓGICO), CURADO EN HORNO A TEMPERATURA PROMEDIO DE 200°C.
| A21 | LOS COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE CUMPLEN CON LA NORMA AISI, CALIDAD 304, ACABADO 2B.
DIMENSIONES APROXIMADAS
| A22 | ANCHO DE RESPALDO : 900 MM
| A23 | ANCHO TOTAL : 940 MM
| A24 | LARGO TOTAL : 1790 MM
| A25 | ALTURA MÍNIMA : 600 MM
| A26 | ALTURA MÁXIMA : 990 MM
| A27 | CAPACIDAD DE CARGA : 160 KG
B. ACCESORIOS | B01 | (01 JGO) COLCHONETAS, COMPUESTAS POR (04) PIEZAS QUE CORRESPONDEN A LAS SECCIONES EL ESPALDAR, ASIENTO, EXTENSIÓN DE PIERNAS Y ALMOHADILLA; CONFECCIONADAS CON ESPUMA POLIURETANO (PU) DE 3” DE ESPESOR, FORRADAS CON TAPIZ DE CUERO SINTÉTICO, LAVABLE Y DE GRAN ELASTICIDAD Y RESISTENCIA, CON CIERRE RELÁMPAGO PARA FACILITAR LA LIMPIEZA; CON CORREAS DE SUJECIÓN DE CINTA DE NYLON DE 2” DE ESPESOR. (CÓDIGO: 210202COLCH026)
| B02 | (02 UND) AGARRADERAS LATERALES, CON BARRA MONTANTE FABRICADA CON BARRA DE ACERO INOXIDABLE (SS), DE SECCIÓN REDONDA DE Ø5/8” Y CON AGARRADERA FABRICADA CON TUBO DE Ø7/8” X 1.2MM DE ESPESOR.
| B03 | (02 UND) PIERNERA GOEPEL, FABRICADA CON ESPUMA DE POLIURETANO (PU) FLEXIBLE, CON CORREA DE SUJECIÓN, CONFECCIONADO CON CINTA DE NYLON DE 1” DE ESPESOR. BARRA MONTANTE FABRICADA CON BARRA DE ACERO INOXIDABLE (SS), DE SECCIÓN REDONDA DE Ø5/8” Y CON ARTICULACIÓN ESFÉRICA.
| B04 | (01 UND) ARCO DE SUJECIÓN SUPERIOR, FABRICADO CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE, IDEAL PARA LA POSICIÓN DE ECHADO, SENTADO O SEMISENTADO.
| B05 | (04 UND) CLAMPS RADIALES, FABRICADOS CON ACERO INOXIDABLE (SS). SIRVEN PARA EL MONTAJE DE ACCESORIOS.
| B06 | (02 UND) CLAMPS FIJOS, FABRICADOS CON ACERO INOXIDABLE (SS). SIRVE PARA EL MONTAJE DE ACCESORIOS.
| B07 | (01 UNID) VARILLA PORTA SUERO TELESCÓPICO DE ACERO INOXIDABLE (SS), CON DOS GANCHOS, CON EL PARANTE FIJO QUE ESTÁ FABRICADO CON TUBO DE SECCIÓN REDONDA DE Ø5/8” X 1.2 MM DE ESPESOR Y EL PARANTE TELESCÓPICO DE Ø1/2” X 1.2 MM Y LOS TRAVESAÑOS O GANCHOS CON BARRA DE SECCIÓN REDONDA DE Ø5/16”.
| B08 | (01 UND) ARCO DE SUJECIÓN CENTRAL, FABRICADO CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE, IDEAL PARA LA POSICIÓN DE PIE, EN CUCLILLAS O ARRODILLADA.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220V / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SCHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM