## LAVANDERIA
LAVANDERÍA
ETAPA DE LAVADO:
OPERACIÓN DE LA MAQUINA SEMANAL
CONSUMO DE ROPA | 4 | KG xCAMAxDÍAx7DÍAS
TURNO DIARIO | 6 | HORAS
DÍAS DE USO A LA SEMANA | 7 | DÍAS
USO DE LA MÁQUINA | 42 | HORASxSEMANA
CONSUMO DE ROPA
CONSUMO ROPA DIARIA POR CAMA | 4 | KILOS
N° CAMAS | 51 | CAMAS
N° DIAS POR SEMANA | 7 | DÍAS
CANTIDAD DE ROPA A LA SEMANA | 1428 | KILOS A LA SEMANA
CANTIDAD DE ROPA A LAVAR POR HORA
CANTIDAD DE ROPA A LAVAR POR HORA | 34 | KILOS/HORA
CAPACIDAD DE LA MÁQUINA AL 80% | 42.5 | KILOS/HORA
ELEGIR USAR 2 LAVADORA DE TIPO DOMÉSTICO DE | 27 | KILOS/HORA
ETAPA DE SECADO:
ROPA HÚMEDA SE INCREMENTA EN 25% | 1785 | KILOS A LA SEMANA
USO DE CALANDRIA (70%) | 1249.5 | KILOS A LA SEMANA
USO DE SECADORAS (25%) | 446.25 | KILOS A LA SEMANA
USO DE MESA DE PRENSA (5%) | 89.25 | KILOS A LA SEMANA
USO DE CALANDRIA (70%) | 29.75 | KILOS/HORA | PLANCHADORA DE RODILLO GMP100.20 ¦ GMP
USO DE SECADORAS (25%) | 10.625 | KILOS/HORA
USO DE MESA DE PRENSA (5%) | 2.125 | KILOS/HORA
ELEGIR:
CALANDRIA | 30 | KILOS/HORA
SECADORA | 13 | KILOS/HORA
PLANCHA DE MANO + MESA DE PLANCHADO | 3 | KILOS/HORA

## ESTERILIZACION
CÁLCULOS REALIZADOS PARA UN HOSPITAL SEGÚN NÚMERO DE CAMAS
| VOLUMEN DE MATERIAL POR INTERVENCIÓN - SALA DE OPERACIONES | 140 | lt. Por cirugía
| VOLUMEN DE MATERIAL POR INTERVENCIÓN - SALA DE PARTOS | 80 | lt. Por parto
| VOLUMEN DE MATERIAL DE CAMA EN UN DÍA | 8 | lt. Por cama/día
| NUMERO DE OPERACIONES POR DÍA POR SALA | 1.62
| NUMERO DE PARTOS POR DÍA | 0.85
PARA EL CÁLCULO A ESTERILIZAR POR CADA MEDIO SE USA LA FORMULA:
DONDE:
|  | VAPOR | PEROXIDO DE HIDROGENO (H2O2)
V1 | VOLUMEN QUE PRODUCE CADA SALA DE OPERACIONES POR DÍA | 226.8 | 226.8 | lt.
V2 | VOLUMEN QUE PRODUCE CADA SALA DE PARTOS POR DÍA | 68 | 68 | lt.
V3 | VOLUMEN QUE PRODUCE CADA CAMA HOSPITALARIA POR DÍA | 8 | 8 | lt.
K1 | PORCENTAJE PARA CADA SISTEMA DE ESTERILIZACION | 0.9 | 0.1
K2 | COEFICIENTE DE APROVECHAMIENTO DE CÁMARA | 0.8 | 0.8
K3 | COEFICIENTE DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 0.86 | 0.86
Q | NUMERO DE SALAS DE OPERACIONES | 3 | 3
P | NUMERO DE SALAS DE PARTOS | 2 | 2
C | NUMERO DE CAMAS | 51 | 51
N | NUMERO DE PROCESOS DE ESTERILIZACION POR DÍA DEL ESTERILIZADOR | 12 | 12
V | VOLUMEN A ESTERILIZAR POR CADA MEDIO | 133.4738 | 14.8304 | lt.
RESULTANTE (EQUIPOS CON CAPACIDAD COMERCIAL):
02 ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR (DUAL) DE 100 LT O MAYOR 01 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA - PEROXIDO DE HIDROGENO DE 47 LT O MAYOR

## NUTRICION
CÁLCULOS DE EQUIPOS DE NUTRICIÓN
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE RACIONES PARA PACIENTES
| NÚMERO DE CAMAS |  | 51
| PORCENTAJE DE DIETAS NORMALES | 0.8 | 40.8
| PORCENTAJE DE DIETAS ESPECIALES | 0.2 | 10.2
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE RACIONES PARA TRABAJADORES
| COEFICIENTE DE TRAB/PACIENTE | 2.5
| NÚMERO DE TRABAJADORES | 127.5
| COEFICIENTE DE TRAB. DE TURNO | 0.25
| N° DE COMENSALES (PERSONAL POR TURNO) | 31.875 | 31.875
| TOTAL DIETAS NORMALES |  | 72.675
| TOTAL DIETAS ESPECIALES |  | 10.2
| TOTAL DIETAS |  | 82.875
UNA DIETA NORMAL DEBE CONTENER.
a) | ENTRADA | 150 | CC
b) | SOPA | 350 | CC
c) | GUISO | 100 | CC
d) | ARROZ | 100 | CC
e) | REFRESCO | 220 | CC
UNA DIETA ESPECIAL DEBE CONTENER.
a) | ENTRADA | 150 | CC
b) | SOPA | 350 | CC
c) | GUISO | 100 | CC
d) | ARROZ | 100 | CC
e) | REFRESCO | 220 | CC
EL CÁLCULO PARA DIETAS NORMALES RESULTA
a) | ENTRADA | 10.9013 | LITROS
b) | SOPA | 25.4363 | LITROS
c) | GUISO | 7.2675 | LITROS
d) | ARROZ | 7.2675 | LITROS
e) | REFRESCO | 15.9885 | LITROS
EL CÁLCULO PARA DIETAS ESPECIALES RESULTA
a) | DIETA ESPECIAL | 1.53 | LITROS
b) | SOPA | 3.57 | LITROS
c) | GUISO | 1.02 | LITROS
d) | ARROZ | 1.02 | LITROS
e) | REFRESCO | 2.244 | LITROS
EQUIPOS DE COCCIÓN AL 80% DE SU CAPACIDAD:
| DIETAS NORMALES |  |  | EQUIPO DE CAPACIDAD COMERCIAL
a) | ENTRADA | 13.6266 | LITROS | (01) MARMITA DE 15 LITROS
b) | SOPA | 31.7953 | LITROS | (01) MARMITA DE 35 LITROS
c) | GUISO | 9.0844 | LITROS | (01) OLLA DE 10 LITROS
d) | ARROZ | 9.0844 | LITROS | (01) OLLA DE 10 LITROS
DIETAS ESPECIALES
a) | ENTRADA | 1.9125 | LITROS | (01) OLLA DE 02 LITROS
b) | SOPA | 4.4625 | LITROS | (01) OLLA DE 05 LITROS
c) | GUISO | 1.275 | LITROS | (01) OLLA DE 02 LITROS
d) | ARROZ | 1.275 | LITROS | (01) OLLA DE 02 LITROS
REFRESCO
a) | REFRESCO | 18.2325 | LITROS | (01) OLLA DE 20 LITROS
EQUIPOS:
(01) MARMITA DE 15 LITROS
(01) MARMITA DE 35 LITROS
(02) OLLA DE 10 LITROS
(03) OLLA DE 2 LITROS
(01) OLLA DE 5 LITROS
(01) OLLA DE 20 LITROS

## CADENA DE FRÍO (hidden)
CADENA DE FRÍO
N° DE INMUNIZACIONES SEGÚN PMF EN EL ÚLTIMO AÑO DEL HORIZONTE DEL PROYECTO | 12328
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS (MESES) | 3
INMUNIZACIONES A ALMACENAR POR PERIODO | 3082
VACUNA | N° DOSIS | VOL. DOSIS (CC) | VOL. TOTAL (CC) | TEMPERATURA DE ALMACENAJE
Polio | 3082 | 1.6 | 4931.2 | DE -25°C A -15°C
Sarampión y Rubéola | 3082 | 2.3 | 7088.6 | DE +02°C A +08°C
Sarampión, Paperas y Rubéola | 3082 | 2.3 | 7088.6 | DE +02°C A +08°C
Diptheria, pertusis y tétanos | 3082 | 2.3 | 7088.6 | DE +02°C A +08°C
Diptheria y tétanos (Adultos) | 3082 | 2.3 | 7088.6 | DE +02°C A +08°C
Diptheria y tétanos (Pediátrico) | 3082 | 2.3 | 7088.6 | DE +02°C A +08°C
Hepatitis B | 3082 | 5.2 | 16026.4 | DE +02°C A +08°C
Tuberculosis | 3082 | 2.6 | 8013.2 | DE +02°C A +08°C
Pentavalente | 3082 | 13.5 | 41607 | DE +02°C A +08°C
Antiamarílica | 3082 | 6.7 | 20649.4 | DE +02°C A +08°C
Influenza | 3082 | 13.8 | 42531.6 | DE +02°C A +08°C
VOLUMEN TOTAL DE DOSIS |  |  | 169201.8 | 169.2018
VOLUMEN TOTAL CON ENVASES (x2) |  |  | 338403.6 | 338.4036
VOLUMEN DE PAQUETES FRÍOS